| 中南安全环境技术研究院股份有限公司 100T机械连接件反复拉压设备采购项目 |  |
| --- | --- |
| 采购文件 |  |
| 采购编号：CG-2021-007 |  |
| 采购人：中南安全环境技术研究院股份有限公司 |  |
| 地 址：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷 |  |

目   录

第一章  采购公告	1

一. 项目概况	1

二. 供应商资格要求	1

三. 采购文件的获取	1

四. 响应文件的递交	1

五. 公告媒介	1

六. 联系方式	1

第二章  采购须知	2

一. 响应文件组成	2

二. 报价要求	2

三. 采购评审	2

四. 定标及合同授予	3

第三章  采购需求	4

一、设备主要技术参数要求	4

二、设备配置要求	4

三、设备性能及要求	5

四. 质量保证	7

五. 安装、调试	7

六. 验收标准	7

七. 合同交货方式和支付方式	7

八. 其他要求	8

九. 免费培训	8

十. 售后服务	8

十一. 其它	9

第四章  响应文件格式	10

响应函	11

总价报价表	12

技术规格偏离表	13

法定代表人身份证明书	14

法定代表人授权书	15

供应商资格证明文件	16

同类货物出售业绩表	17

技术方案	18

# 第一章  采购公告

中南安全环境技术研究院股份有限公司拟就100T机械连接件反复拉压设备采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的供应商参与本项目的响应。

## 一. 项目概况

1、项目名称：100T机械连接件反复拉压设备采购项目

2、采购编号：CG-2021-007

3、采购内容：详见采购需求，包括货物的供货、安装及调试及相关服务。

## 二. 供应商资格要求

1、供应商应具有中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

2、投标人既可以是产品制造商，也可以是产品经销商、代理商（应获得制造商授权），仅允许同一产品的经销商、制造商、代理商中的一方进行投标。

3、投标人应有良好的信誉，具有相应的货物供货能力和售后服务能力。

4、制造商具有生产所投产品的能力和经验。

5、本项目不接受联合体投标。

## 三. 采购文件的获取

登录http://www.cseti.com.cn/45.aspx网站进行下载。

## 四. 响应文件的递交

1、响应文件递交截止时间：2021年4月27日10:00时整。

2、响应文件递交地点：湖北省武汉市武昌区中南二路2号中南安全环境技术研究院411办公室。

3、未按时递交或未递交至指定地点的响应文件将被拒收。

4、响应文件正本一份，副本二份。

## 五. 公告媒介

本项目采购文件在“中南安全环境技术研究院股份有限公司官网”上发布。

## 六. 联系方式

采 购 人：中南安全环境技术研究院股份有限公司

联系地址：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷

联 系 人：熊女士              联系电话：13098800048

中南安全环境技术研究院股份有限公司

2021年4月19日

# 第二章  采购须知

## 一. 响应文件组成

参加本次采购的单位需按要求递交响应文件,包括但不限于以下内容:

1、封面（格式详见附件 1)

2、响应函(格式详见附件 2)

3、总价报价表  (格式详见附件 3)

4、技术规格偏离表(格式详见附件 4)

5、法定代表人身份证明书(格式详见附件5)

6、授权委托书(格式详见附件 6)

7、供应商资格证明文件(格式详见附件7)

a、营业执照等；

b、制造商授权书；

c、其他证书；

8、同类货物出售业绩表(格式详见附件8)；

9、技术方案，包括但不限于(格式详见附件9)：

a、对招标项目和技术规格需求的响应；

b、对技术支持与售后服务的响应；

c、对货物到货要求的响应。

注: 以上文件均须加盖参选单位公章，密封后骑缝加盖公章。

## 二. 报价要求

1、本次采购采用总价包干的方式进行报价。所报价格为费用总额，包括设备采购费、安装调试费、培训费等所有费用，本项目设最高限价55.00万元。

2、本次报价货币为人民币，总价应包含开具增值税专用发票的价格。

## 三. 采购评审

1．评审小组

采购人召集公司技术、管理人员（不少于3人）组成评审小组，由评审小组进行查验《响应文件》密封情况，确认无误后进行评审。

2．评标细则

评审小组将对通过资格审查、满足响应文件要求的投标文件进行综合评分。满分100分，最终得分为评审小组成员的算术平均值（得分精确到小数点后2位，四舍五入）。评分内容和标准如下：

| 评标 项目 | 分值 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格得分 | 60分 | 报价得分 | 60 | 满足招标文件要求且投标价格的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60×100%。 |
| 商务得分 | 20分 | 企业业绩 | 20 | 每销售1套机械连接件反复拉压设备得2分，满分20分，需提供合同作为附件支撑。 |
| 技术部分 | 20分 | 技术指标 及参数 | 10 | 投标机械连接件反复拉压设备满足技术参数及要求的得6分；满足并优于技术参数及要求的得6-10分。 |
|  |  | 售后 服务 | 10 | 售后服务满足招标人基本要求得6分，售后服务承诺细致、质保期每增加一年得2分，最高加4分。 |
| 总分 | 100分 |  |  |  |

评审小组将按照综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人，综合得分相等时，以投标报价低的优先，投标报价相等时，由评审小组投票确定。

3．保密

（1）采购人不得将潜在供货方的任何情况透露给任何其它人。

（2）评审小组及工作人员不得将有关《响应文件》的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任何响应人。

## 四. 定标及合同授予

1．定标原则

1）合同将授予评审中被评为第一名的投标人。

2）合同生效后，如果已中标的响应人不能按《响应文件》中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的、合格的供应商单中选择新的合同授予人。

2．接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购人在开标之前,因出现重大变故的,保留拒绝所有投标的权力。

3．成交通知

1）采购人将在评审工作结束后向由评审小组推荐中标的响应人发出正式的《成交通知书》，该《成交通知书》将作为签订合同的依据。

2）对未中标的响应人，采购人不对未中标原因作出解释，同时亦不退还《响应文件》。

4．签订合同

1）成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

2）《采购文件》（包括其补充、修改文件）、成交人的《响应文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

# 第三章  采购需求

- 一、设备主要技术参数要求

- 结构形式：四立柱高刚性结构

- 最大试验力：1000 kN

- 整机精度等级：0.5级

- 试验力测量范围：1%～100%FS

- 试验力分辨力：1/500000FS

- 变形示值相对误差：±0.5%以内

- 变形测量范围：1%～100%FS

- 变形分辨力：±1/500000FS

- 加载油缸工作活塞行程： 不低于1100mm

- 活塞升降速度：0～200 mm/min

- 拉伸夹具距离范围：不小于1100mm

- 圆试样夹持直径范围要求：φ8～φ50 mm

- 扁试样夹持厚度要求：2～80 mm

- 立柱直径：不小于125 mm；立柱间有限间距：不低于850mm

- 加载横梁厚度：不低于215mm;底座厚度：不低于385mm

- 主机重量不低于9000Kg

- 二、设备配置要求

- 主机四立柱高刚度、自承力主机架（含伺服加载油缸，双法兰传感器，位移传感器）一台控制器一台（要求安装在伺服油源内部结构）

- 专用双面平推夹具（夹具油缸要求采用偏心防转动油缸夹持）一套

- 伺服油源（要求配置伺服阀，三位四通换向阀，无螺杆泵等关键配件为原装进口配件）一套

- 联想商务台式电脑一台

- 电子引伸计：标距100mm，变形25mm一只

- 残余变形引伸计一套

- 试验软件：静态力衰减试验控制软件一套（要求有自主知识产权）

- 圆试样夹具：φ8～φ50一整套 （钳口要求360度圆形夹块）

- 扁试样夹具： 0～80 mm一整套（钳口要求同心圆夹块）

- 电脑桌一张

- 激光打印机一台

- 主机安全网一套

- 试验用脚踏梯

- 计量标定辅助装置一套

- 随机工具一套

- 软件及主机应为同一厂家生产，并有软件著作权证书

## 三、设备性能及要求

- 产品全面满足现行GB/T 2611《设备通用技术要求》、GB/T 8170 《数值修约规则》、GB/T 16826《电液伺服万能试验机》,GB/T 228《金属材料室温拉伸试验方法》, JGJ 107《钢筋机械连接技术规程》。供应商提供产品获得的自主知识产权证书，本系列产品0.5级生产许可证；分辨率的认证报告及系统认证报告；软件认证报告。

- 采用计算机控制，具有力、位移自动跟踪测量功能。

- 试验方法可编程：利用操作向导用户根据不同的试验要求可编制新的试验方法，并永久存储。

- 试验记录可自动生成：根据《公路水运试验检测数据报告编制导则》（JT/T 828-2019）添加记录表模板，系统可将试验结果和试验曲线自动导入到记录表模板中，生成Excel版进行预览和打印，也可存储为htm、html网页格式。

- 多种控制模式：具有位移控制、力控制、伸长控制、应力控制、应变控制、恒负荷、恒应变等多种控制模式。

- 试验控制程序可编程：可编辑复杂的试验控制程序，控制阶段无限量任意添加，每一个阶段可以用不同的控制方式，即位移控制、负荷控制、伸长控制、应变控制、应力控制等控制方式，每阶段控制参数可任意设置，并且无冲击地自动切换。并可以设置任意阶段或多个阶段循环重复执行，循环次数任意设定。

- 曲线显示：在同一曲线显示区域，可同时显示不同的试验曲线，并且可任意设置，如：张力-应变；张力-位移等，试验过程控制一目了然，便于分析。

- 计算机数据采集系统数据采集速率不低于150点/秒，采集速率可调，力、应变、位移信号的独立采集速率不低于50点/秒；数据采集系统频带宽度：≥22Hz；控制器内部采样频率不低于1kHz；可设置采样频率；控制响应频率不低于200Hz；

- 测力形式：采用负荷传感器测力，计算机显示，可设定加载速度或变形速度控制，可以进行程序控制，各种控制方式之间可以平滑切换，可以显示负荷—位移曲线及负荷—时间曲线，特征点自动标示，可以对曲线进行分析处理；

- 计算机中采用独立的全数字闭环控制器，设备的标定参数、功能参数、密码等不因更换电脑、重装软件(包括操作系统、设备控制软件等)而改变；

- 控制速度可任意设定、试验力量程自动切换；

- 具备归位功能：自动返回初始位置；

- 具有恒负荷拉伸、负荷保持；

- 位移等速率控制；

- 试验力等速率控制；

- 负荷、加荷速率、位移、时间及试验曲线动态显示等功能；

- 曲线形式可任意选择；

- 能迅速准确地实现负荷、位移的数字标定，检验时每档具有过载保护功能，满载保护及位置保护；

- 试验数据能任意存取，并实现数据和曲线的再分析，包括局部放大和数据再编辑；

- 试验条件（试样环境、测试）可编程，能自动求出材料的力学性能指标打印出完整的试验报告和曲线。报告格式可由用户自主编辑；

- 设备设有安全防护罩；

- 设备售后服务

- 设备厂家具有高端研发和生产能力，可提供持续的技术服务；

- 签订合同25日历天内供货商送货到湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋中南安全环境技术研究院，并进行不限人数的3-5天免费培训；

- 整机二年质保, 软件终身免费升级并提供终身技术支持。

## 四. 质量保证

现场通过最终验收合格后进入质保期，应至少提供2年质保期，终身维护服务。

## 五. 安装、调试

1．按指定交货地点到货，接我方通知3天内，到现场包安装、调试。

2．安装调试合格后，对操作人员现场技术培训合格。

## 六. 验收标准

1．设备符合现行国家和行业标准要求，且为相应品牌功能最先进设备。

2．设备到货后，由供方派人到使用方进行清点、安装调试。供货方提供的产品均有质量保证、原厂证明和全套随机资料。

3．设备安装后，应保证其正常、有效、稳定工作，能够实现其应有的功能。调试好的设备应通过120小时(如果中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核。

4．提供设备的有效校准或检定证书。

5．设备验收：

（1）供货方应在响应文件中详细阐述项目组成部分和技术功能，并明确验收内容和依据的标准。购买方确认并组织验收。双方对《最终验收报告》签字确认，视为项目合格验收。

（2）验收标准：所供设备满足本技术协议的相关标准要求。

6. 在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，供货方将负责补齐、更换，由此引起的费用由供货方承担。

## 七. 合同交货方式和支付方式

1．交货方式

（1）交货时间：签定合同后25日历天内交货。

（2）运输方式和地点：货物送到本公司指定地点，现场调试、安装。

2．支付方式

（1）签订合同后，采购人向供货方支付合同总价的30%，验收合格并完成对采购人技术人员的培训后支付65%。

（2）在质保期满二年后，设备性能、质量、售后服务符合合同要求后支付合同总价的5％。

## 八. 其他要求

（1）、质保期：安装调试经用户验收合格当天起，质保期不少于2年。

（2）、交货地点：湖北省武汉市东西湖区环湖中路88号当代电子硅谷7-1栋215办公室。

（3）、交货期：签定合同后25日历天内交货。

## 九. 免费培训

培训对象是所有使用人员，应提供相关培训教程。具体的培训时间、参与人员根据实施情况和需方的工作任务状态进行协商。培训地点：按我方要求地点。培训目标：经过培训后相关人员可熟练操作设备、设备维护人员可熟练排除一般性故障。

## 十. 售后服务

（1）、中标人对此次招标采购的货物应按照招标文件的要求提供合格的产品，对所供的货物提供不少于2年的质保期，投标人应详细提供货物的质保期及售后服务方案承诺（按国家“三包”标准），并加盖投标人有效公章。货物质保期自货物安装调试验收合格之日起计算；如质保期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人应无条件换货；质保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责免费包修、包换；在质保期结束前1个月内，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养。

（2）、质保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换。质保期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。

（3）、维修服务的响应时间：在质保期内设备若发生非人为故障，中标人应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标人在接到采购人故障通知后应在4小时内作出电话响应，在1个工作日内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场（逾期采购人有权另请他人维修，费用由中标人承担），免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，重大问题或其他较难解决的问题应在2个工作日内给予方案并解决，若在2个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行，如因中标人原因不能及时修复，质保期将相应顺延。

投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

## 十一. 其它

1、供应商必须提供设备的总价报价表。

2、对照采购文件技术规格书条款,列对照表并逐条说明所投标货物和服务对邀标人所邀标货物的技术规格书条款做出响应（响应或偏离）的情况。其偏离情况说明以及产品样本应一致，否则评审时按照较低技术值处理。

# 第四章  响应文件格式

附件1：

响 应 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称盖章）

年   月   日

附件2：

## 响应函

致: 中南安全环境技术研究院股份有限公司

1、在研究了                      采购文件,我方对该项目的最终总报价为人民币大写        元（小写：￥           ）。

2、我方承诺报价不低于我们自身的成本。

3、我方将按《采购文件》的规定和《响应文件》的承诺履行合同责任和义务。

4、我方的质保期是      年。

响应单位: (盖章)

法定代表或委托代理人: (签字)

日期:    年   月   日

附件3

## 总价报价表

响应人名称：                           报价单位：元（含增值税专用发票价）

| 名 称 | 型号 | 制造商名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100T机械连接件反复拉压设备 |  |  |  |  |

附件4：

## 技术规格偏离表

响应人名称：

| 序号 | 技术及配置要求 | 响应技术及配置要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离栏根据响应情况填写“优于”“满足”和“低于”。填写“满足”视为完全响应条款要求。“优于”响应应高于条款需求。“低于”为响应不能满足条款需求；

2、投标人应对照招标文件”第三章 采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。

附件5

## 法定代表人身份证明书

姓名:         性别:       年龄:       职务:

系    (单位名称)      的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

粘贴法定代表人身份证（复印件）

响应单位:  (盖公章)

日 期:   年  月  日

附件6

## 法定代表人授权书

中南安全环境技术研究院股份有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（           ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从   年   月   日起至   年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件7

## 供应商资格证明文件

1、营业执照等；

2、制造商授权书；

3、其他证书。

附件8

## 同类货物出售业绩表

响应人名称：

| 序号 | 规格型号 | 买方单位名称 | 购置数量 | 合同签订时间 | 对方联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

同类货物制造商、经销商、代理商业绩均视为有效业绩，并应提供合同文件。

附件9

## 技术方案

一、对招标项目和技术规格需求的响应；

二、对技术支持与售后服务的响应；

三、对货物到货要求的响应。

1．计划供货期及保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）。

2．货物供货方案（含运输安全保障措施等）。

3. 培训方案。